|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **摇床** |
| **使用科室** | | **国家中心科研平台** |
| **一** | **基本要求** | |
| 1 | 数量：1台 | |
| 2 | 用途：恒温振荡，培养微生物 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 1 | 振荡频率:10-350rpm（可低转速10rpm连续运行48小时） | |
| 2 | 振荡频率精度:≤±1rpm | |
| 3 | 摇板振幅:Ф26mm | |
| 4 | 温控范围:4～60℃ | |
| 5 | 温度调节精度:≤±0.1℃ | |
| 6 | 温度均匀度:≤±0.6℃ | |
| 7 | 显示方式:液晶显示屏 | |
| 8 | 对流方式:强制对流 | |
| 9 | 控制方式:微电脑智能控制 | |
| 10 | 驱动方式：三维一体的偏三轮驱动 | |
| 11 | 最大容量:单层容量在50ml×64或250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000ml×4以上 | |
| 12 | 定时范围:0-999.9小时 | |
| 14 | 夹具配置：底层万能弹簧夹具，固定夹具可选 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1 | 主机2层 | |
| 2 | 475mm\*465mm摇板2块 | |
| 3 | 万能弹簧夹具（固定夹具可选）二个 | |
| 4 | 使用说明书一份 | |
| 5 | 合格证书一份 | |
| 6 | 3M电源线二根 | |
| 7 | 保修卡一份 | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 1 | 提供生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 | |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 | |
| 3 | 保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级 | |
| 4 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收 | |